Pracovní úkol :

- Cílem studované úlohy je seznámit posluchače s vlastnostmi spekter -záření získaných polovodičovým spektrometrem. Měření se provádí na spektrometru KJF s GeLi detektorem o objemu aktivní oblasti 55 cm3 ( průměr čela detektoru je 70 mm). Měření je prováděno na zářiči s jednoduchým spektrem -záření : 137Cs ( E = 661,66 keV ), 60Co ( E = 1173,27 keV a 1332,50 keV ) a 24Na ( E = 1368,63 keV a 2754,03 keV ), které jsou současně používány ke kalibraci spektrometru. K nastavení geometrie zářič-detektor se používá jednoduchý nosič zářičů umožňující volbu různé geometrie.

Teorie :

Následuje stručný výčet dějů, které mohou proběhnout v detektoru ( či jeho okolí ) majíce vliv na měření. Vstupující -záření záření o energii E0 může interagovat v detektorové oblasti různými způsoby. Ty dělíme na :

Primární :

- Fotoefekt

Absorbovaný foton předá většinu své energie detektoru. V pozorovaném spektru můžeme vidět pík odpovídající energii E0, tzv. „pík plné absorpce“ – FEP, full energy peak.

- Comptonův jev

Foton je rozptýlen na slabě vázaných či takřka nevázaných elektronech ve valenční sféře.

Energetické spektrum tohoto jevu je spojité v intervalu  0, Tmax , kde Tmax je tzv.

„1.comptonovská hrana“ :

Tmax=2E02ε−2E0,                                                       (1)

kde  - klidová energie elektronu, ε=m0ec2=511 keV.

- Tvorba elektron-pozitronového páru

Pokud má foton energii  E0≥2ε, vytvoří se e- a e+. Obě částice se však velmi rychle

zpomalí a e+ anihiluje s volným e- ( a nebo s e- ve valenční sféře) za vzniku dvou -kvant.

Nastávají  tři případy předání celkové energie aktivní části detektoru :

- Oba fotony jsou absorbovány. Odpovídající energie přispívá do FEP.

- Jeden z fotonů je absorbován, druhý unikne. Tato skutečnost se ve spektru projeví píkem s energií E0 -  : SEP – single escape peak.

- Obě kvanta uniknou dříve než zainteragují (fotoefekt, Comptonův jev). Ve spektru se objeví pík s energií E0 - 2 : DEP – Double escape peak.

Sekundární :

- Dvojnásobný rozptyl

Comptonovsky rozptýlené fotony mohou v aktivní oblasti detektoru znovu zainteragovat.

Jestliže je tímto procesem opět Comptonův efekt, uvolní se další elektron. Příslušné

spektrum bude znovu spojité na intervalu  0, Tmax , kde Tmax je tzv. „2.comptonovská

hrana“ :

Tmax'=4E02ε+4E0,                                                       (2)

- Zpětný odraz

Pokud je foton comptonovsky rozptýlen mimo aktivní oblast detektoru, vznikne jejich absorpcí značně široký pík ( tzv. „Pík zpětného odrazu“) s ostrým poklesem – „hrana zpětného odrazu“, při energii :

Eϕ=E0εε+E0(1−cosϕ)→ϕ=2π→E2π=E0εε+2E0                         (3)

- Anihilace pozitronu mimo detektorovou oblast

Pokud k anihilaci pozitronu dochází mimo aktivní oblast, alespoň jeden ze vzniklých fotonů vnikne do detektoru. Tato kvanta vytvoří charakteristický pík v okolí energie 511 keV.

- Sumační píky

Pokud v zářiči dojde ke dvěma či více přechodům, mohou být zaregistrovány jako jeden přechod ( dáno geometrii a uspořádáním experimentu ). Výsledkem je pík o energii rovné součtu energií příslušných přechodů

- Přirozené pozadí

Detektor registruje -kvanta přicházející od předmětů v jeho okolí. Jedná se především o fotony z Ra, Th a 40K.

Podrobnější informace v [1].

Měření :

Kalibrace detektoru (spektrometru) byla provedena pomocí 226Ra. Postupně jsem proměřil spektra 137Cs, 60Co a 24Na38Cl. Naměřená spektra jsou přiložena spolu s vyznačenými hranami a píky, které jsem experimentálně zjistil.

Tab.1 : Energetické spektrum 137Cs

| Název | Eexp [keV] | Eteor [keV] |
| --- | --- | --- |
| Hrana zpětného odrazu | 182,57  5,0 | 184,32 |
| 1.Comptonovská hrana | 478,19  5,0 | 477,34 |
| 2.Comptonovská hrana | 556,01  5,0 | 554,58 |
| FEP | 661,37  0,2 | 661,66 |

Tab.2 : Energetické spektrum 60Co

| Název | Eexp [keV] | Eteor [keV] |
| --- | --- | --- |
| Hrana zpětného odrazu | 215,40  5,0 | 214,39 |
| 1.Comptonovská hrana I. | 964,35  5,0 | 963,43 |
| 1.Comptonovská hrana II. | 1119,18  5,0 | 1118,11 |
| FEP I. | 1172,00  0,2 | 1173,24 |
| FEP II. | 1331,21  0,2 | 1332,50 |
| Sumační pík | 2503,12  0,3 | 2505,74 |

Tab.3 : Energetické spektrum 24Na38Cl

| Název | Eexp [keV] | Eteor [keV] |
| --- | --- | --- |
| ------ | 660,32  0,2 |  |
| Anihilační pík | 510,85  0,3 | 511,00 |
| 1.CH pro FEP I. Na | 1156,08  5,0 | 1153,23 |
| 2.CH pro FEP I. Na | 1260,37  5,0 | 1251,70 |
| FEP I. Na | 1366,74  0,2 | 1368,53 |
| K | 1458,71  0,3 | 1460,80 |
| FEP I. Cl | 1640,77  0,3 | 1642,40 |
| DEP pro FEP II. Na | 1730,29  0,3 | 1731,90 |
| FEP II. Cl | 2165,01  0,4 | 2167,50 |
| SEP pro FEP II. Na | 2240,44  0,4 | 2242,90 |
| 1.CH pro FEP II. Na | 2519,88  5,0 | 2520,00 |
| 2.CH pro FEP II. Na | 2631,48  5,0 | 2631,81 |
| FEP II. Na | 2750,88  0,3 | 2753,90 |

Diskuse :

Z tabulek 1 až 3 je patrné, že naměřené hodnoty velice dobře korespondují s teorií. Chyby v hodnotách energií hran jsem určil odhadem na cca 5 keV. Chybu energií píků jsem odhadl jako chybu kalibrace (cca 0,2 keV) plus statistickou chybu σN=σ1N, kde (1) je chyba jednoho měření a N je počet zaznamenaných pulsů. Bohužel se mi nepodařilo identifikovat pík z tabulky 3 o energii 660,32 keV ve spektru NaCl. Všechna spektra s vyznačenými energiemi význačných píků jsou přiložena.

Závěr :

Byly splněny všechny požadované úkoly. Naměřené a teoretické hodnoty lze nalézt v tabulkách 1 až 3. Diskuse hodnot a chyb je v části „Diskuse“.

Literatura :

[1] studijní text na internetové stránce ZFP (http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp)